Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy:

Pełna nazwa Wykonawcy ………………………………………………………….………………………………………………………………..………….

Siedziba Wykonawcy (adres)………………………………………………………………….……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

Nr telefonu: …………………………………Nr faksu: ………………………………Adres e-mail ………………………………………………………

Numer REGON:	...................................................	Numer NIP:	................................................

Osoba upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w sprawie oferty jest ……………….......................................................
.......................................... nr telefonu:...................................e-mail.....................................................

Dane dotyczące Zamawiającego:

Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Bałtycka 5,44 100 Gliwice

Zobowiązanie Wykonawcy:

- W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na dostawę analizatora gazów w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera typu spektrometr wraz z akcesoriami i dodatkowym wyposażeniem, realizowaną na potrzeby projektu badawczego pt. „Projektowanie i wytwarzanie przyrostowe nowych wysokowydajnych katalizatorów strukturalnych do przyjaznej środowisku utylizacji siarkowodoru” nr 2020/37/B/ST8/02859 finansowanego ze środków NCN, znak sprawy KZP.262.2.2021, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym za cenę jak niżej:

cena netto ......................... zł (słownie: ...........................................................................................)

podatek VAT ……….%      .....................zł

cena brutto ........................ zł (słownie: ............................................................................................)

- Cena oferty jest ostateczną sumaryczną ceną, obejmującą wszystkie opłaty i koszty zawiązane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty dostawy przedmiotu zamówienia do Zamawiającego.

- Oświadczam/-y, że:

- zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego, w szczególności z wzorem umowy oraz opisem przedmiotu zamówienia i zobowiązuję/-my się do realizacji zamówienia zgodnie z zapisami i w terminie podanym w zapytaniu ofertowym.

- oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.

- akceptuję/-my postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do zapytania i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- wykazana w ofercie cena będzie stała i nie ulegnie zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

- Oświadczam/-y, że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

- Osoba do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących ewentualnej realizacji umowy: ………………
………………………………………… tel. …………………;e-mail………………………… (można wypełnić fakultatywnie).

- Załączniki do formularza oferty:

  - Wykaz wykonanych lub wykonywanych rodzajowo podobnych dostaw

  - Pełnomocnictwo/a - o ile dotyczy.

  - Zaakceptowany wzór umowy

  - Inne:…………………………………………………

.................................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik stanowiący integralną cześć Formularza ofertowego

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW WYMAGANYCH/OFEROWANYCH

| L.k. | Wykaz wymagań i minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Analizator gazów w zakresie podczerwieni z transformacją Fouriera typu spektrometr - Źródła promieniowania: lampa wolframowa na zakres co najmniej 27 000 – 2 000 cm-1 oraz źródło ceramiczne z azotku krzemu na zakres co najmniej 9 600 – 20 cm-1 nie wymagające chłodzenia wodą. Monolityczna konstrukcja źródła ceramicznego zapewniająca brak migracji punktu aktywnego. - Automatyczny 4-pozycyjny układ przełączający: - dwa źródła wbudowane - port emisyjny dla źródła zewnętrznego z przejściem przez układ regulacji średnicy wiązki ("J-stop") - opcjonalny detektor InGaAs do modułu Ramana - Beamsplitter: Ge/KBr na zakres spektralny nie mniejszy niż 7 800 - 350 cm-1. Dzielniki wiązki wymienne przez użytkownika z miejscem na przechowywanie dodatkowych beamsplitterów w bezpiecznym miejscu w przedziale optyki. Automatyczne rozpoznawanie rodzaju beamsplittera przez system - Trójpozycyjny automatyczny układ zmiany detektorów - System obsługujący maksymalnie co najmniej 5 wbudowanych, automatycznie przełączanych detektorów - Interferometr Michelsona 90º nie wymagający zasilania sprężonym powietrzem, odporny na wibracje i wpływ zmian temperaturowych, justowany dynamicznie w trakcie skanowania z częstotliwością odpowiadającą częstotliwości przejść przez zero sygnału lasera nawet przy maksymalnej szybkości skanowania. Mechanizm dynamicznego justowania wykorzystujący wiązkę lasera He-Ne, padającą na trójpozycyjny detektor laserowy, do monitorowania i utrzymywania idealnego względnego położenia kątowego zwierciadeł. - System automatycznego rozpoznawania z poziomu oprogramowania akcesoriów (co najmniej: ATR – Golden Gate, Miracle, SplitPea, DRITFS, Specular Reflectance, Seagull, PAS) oraz elementów systemu takich jak detektory i beamsplittery. - Możliwość rozbudowy na dalsze zakresy spektralne (zakres maksymalny nie gorszy niż 27 000 - 15 cm-1) i do pracy z technikami łączonymi: GC/IR, TG/IR, FT-Raman, mikroskopia IR - Skanowanie liniowe z szybkością regulowaną w zakresie co najmniej 0,16 - 6,2 cm/s - Możliwość rozbudowy do skanowania krokowego ("step-scan") zarówno z zatrzymaniem lustra (modulacja amplitudy, pomiary czasowo-rozdzielcze), jak i z oscylacją lustra wokół zatrzymanej pozycji (modulacja fazy - w tym pomiary fotoakustyczne z profilowaniem w głąb próbki) oraz z modulacją wielokrotną - Apertura regulująca moc wiązki, o powtarzalnej regulacji średnicy w zakresie 0 - 100% co 1% - Elementy układu optycznego montowane stabilnie na ławie optycznej za pomocą kołków pozycjonujących - Monolityczne zwierciadła w układzie optycznym - Poziom szumów (amplituda międzyszczytowa) nieprzekraczający 7.9 x 10-6Abs (sygnał/szum  55 000 : 1) dla detektora DLaTGS, rozdzielczości 4 cm-1 przy pomiarze 1 min - Maksymalna szybkość zbierania danych nie gorsza niż 65 skanów/s dla rozdzielczości 16 cm-1 (odstęp danych 8 cm-1) z opcją rozbudowy do co najmniej 90 skanów/s - Układ optyczny szczelny i osuszany z oddzielającymi przedział próbek okienkami KBr z powłoką niehigroskopijną - Możliwość rozbudowy o zastępujące okienka KBr automatycznie otwierane/zamykane przesłony między przedziałem próbek a wnętrzem spektrometru - Duża komora pomiarowa o wymiarach podstawy co najmniej 21 x 26 cm z wysokością wiązki 3.5" ponad podstawą; proste zdejmowanie pokrywy przedziału próbek bez używania narzędzi umożliwiające wygodną pracę w przypadku używania różnorodnych akcesoriów - Wbudowana na stałe w aparat automatyczna przystawka do testowania spektrometru z kołem z wzorcami, sterowana z poziomu oprogramowania, zawierająca co najmniej następujące wzorce: - folia polistyrenowa o grubości ok. 38µm (1.5mil) - filtr szklany typu NG11 - Możliwość rozbudowy o polaryzator z automatyzacją regulacji kąta obrotu i wprowadzenia/usunięcia polaryzatora z wiązki - Możliwość rozbudowy o układ wejścia-wyjście promieniowania obejmujący co najmniej: - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w prawo - wyprowadzenie wiązki na zewnątrz w lewo - wprowadzenie wiązki skolimowanej - wprowadzanie wiązki zogniskowanej przez układ aperturowania wiązki - Komunikacja aparatu z jednostką sterującą przez port USB 3.0 | Nazwa urządzenia / typ model / producent: ………………………………………………………………………….. |
| 2 | Detektor DLaTGS z okienkiem KBr na zakres co najmniej 12 000 - 350 cm-1 |  |
| 3 | Detektor wysokoczuły MCT chłodzony ciekłym azotem na zakres co najmniej 11 700 - 600 cm-1 |  |
| 4. | Wyposażenie do przedmuchu spektrometru i przedziału próbek osuszonym gazem - reduktor ciśnienia z filtrem ze wskaźnikiem stopnia osuszenia i regulator przepływu z rotametrem, komplet przewodów i złączek, zbiornik ciśnieniowy na ciekły azot o pojemności co najmniej 180 litrów i ciśnieniu maksymalnym 16 barów z możliwością poboru azotu ciekłego i gazowego, wyposażony w parownicę - system narostu ciśnienia, elastyczny wąż kriogeniczny o długości co najmniej 1,8 m z separatorem faz, wózek do zbiornika z czterema kołami pneumatycznymi |  |
| 5. | Moduł EGA-IR do pomiarów stężenia gazów z reaktora w czasie: grzana linia transferowa, grzana kuweta pomiarowa o długość drogi optycznej 10 cm umieszczana w spektrometrze FTIR, temperatura ustawiana cyfrowo do 260°C |  |
| 6. | Kuweta do pomiaru śladowych stężeń gazów: - montowana w przedziale próbek - korpus z niklowanego aluminium - długość drogi optycznej co najmniej 2,4 m - objętość nie większa niż 0,1 dm3 - lustra odbijające promieniowanie pokryte złotem; montaż luster mechaniczny, bez stosowania klejów mogących zanieczyszczać atmosferę gazową - zawory zamontowane na obudowie kuwety umożliwiające doprowadzenie i odprowadzenie gazów z kuwety z końcówkami typu Swagelok ¼" - okienko kompatybilne z kuwetą o wymiarach 37,5x4 mm wykonane z BaF2 lub ZnSe - podstawa kuwety zapewniająca powtarzalny montaż w przedziale próbek z systemem rozpoznawania akcesoriów |  |
| 7. | Zasilacz spektrometru umieszczony na zewnątrz aparatu eliminujący wprowadzanie wysokiego napięcia (prądu zmiennego 230V) do aparatu i zapewniający podwyższoną stabilność term |  |
| 8. | Pełny program obsługi spektrometru co najmniej w języku polskim i angielskim zgodny z systemem operacyjnym Windows 10 64-bit. Automatyczny wybór wersji językowej przy logowaniu do Windows lub przez wybór opcji regionalnych w panelu sterowania Windows Wymagana charakterystyka: - logowanie użytkowników z hasłami i różnymi poziomami dostępu, - funkcja automatycznego doboru wzmocnienia sygnału - procedura Auto-Tune - automatycznego ustawiania aparatu na maksimum energii z poziomu oprogramowania - funkcje wykonywania eksperymentów i analizy danych we wszystkich rodzajach eksperymentów - podgląd widm zapisanych na dysku przed ich otwarciem (jak podgląd dokumentów w pakiecie Office) - dostęp do surowych danych łącznie z interferogramem z możliwością ich przenoszenia (eksportu) do zewnętrznych programów w postaci danych ASCII - funkcje przetwarzania widm: korekcja linii bazowej – automatyczna i manualna, dekonwolucja, odejmowanie spektralne, wyznaczanie pochodnych, znajdowanie maksimów, wygładzanie, transformacja Kramersa Kroniga, korekcja ATR, pomiar wysokości i położenia pasma, pomiar pola powierzchni pasm - bezwględnej i względnej - funkcja rozkładu pasm na składowe z algorytmem konwergencji typu Fletcher-Powell-McCormick, uwzględniająca co najmniej następujące typy pasm: Gaussian, Lorentzian, mieszany Gaussian/Lorentzian, Voigt - przeszukiwanie bibliotek w celu identyfikacji widma nieznanej próbki oraz/lub porównania z widmem wzorca - tworzenie własnych bibliotek użytkownika, - moduł oprogramowania do analiz chemometrycznych obejmujący algorytmy analizy ilościowej i klasyfikacyjnej – co najmniej następujące: - do analiz ilościowych - Prawo Lamberta-Beera - CLS (klasyczna metoda najmniejszych kwadratów) - do analiz klasyfikacyjnych - Search Standards (przeszukiwanie biblioteki wzorców z analizą korelacji, także dla pochodnych widm) - Similarity match (wektorowa analiza podobieństwa) - QC compare (analiza korelacyjna widm uśrednionych) - moduł do tworzenia i wykonywania makroinstrukcji, - moduł spektralnej interpretacji widm, - automatyczna korekcja zawartości CO2 i pary wodnej przez oprogramowanie bez konieczności zbierania widm referencyjnych - wyświetlanie widm w czasie rzeczywistym (w trakcie pomiaru), - automatyczne wykonywanie testów jakości widm z informowaniem użytkownika m.in. o niepożądanych pasmach spektralnych w widmie tła, nieprawidłowym kształcie pasm, obecności pasm całkowicie absorbujących, nachyleniu linii podstawowej, zbyt małej energii interferogramu, - aktywna diagnostyka w trakcie pomiaru z ciągłym monitorowaniem stanu elementów systemu i wizualnym wskaźnikiem poprawnej pracy aparatu, - wbudowany edytor do tworzenia raportów według własnych szablonów, - archiwizowanie gotowych raportów w nieedytowalnych skoroszytach elektronicznych z funkcją przeszukiwania skoroszytów umożliwiającą szybkie dotarcie do każdego raportu - moduł rozszerzonej analizy widm obejmujący algorytm jednoczesne j wieloskładnikowej identyfikacji widm, pozwalający na identyfikację składników próbki w trakcie pojedynczego przeszukiwania biblioteki, bez konieczności stosowania odejmowania widm poszczególnych składników |  |
| 9. | Rozbudowany zestaw bibliotek: - w zestawie biblioteki widm obejmujące co najmniej 30 000 widm, w tym co najmniej 8500 widm w fazie gazowej |  |
| 10. | Moduł oprogramowania do pomiarów kinetycznych – np. łączonych TGA-IR z wyświetlaniem rekonstrukcji Gram-Schmidta oraz śledzeniem co najmniej 5 profili w czasie rzeczywistym, umożliwiający tworzenie wykresów trójwymiarowych i map przekrojowych w funkcji czasu i temperatury |  |
| 11. | Kompatybilny zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem. | Nazwa / typ model / producent: |
| 12. | - Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru dostawy: - na analizator i pozostałe urządzenia wchodzące w skład zestawu minimum 12 miesięcy - na laser wchodzący w skład analizatora na okres minimum 60 miesięcy - na źródło i interferometr na okres minimum 120 miesięcy - Wykonawca zobowiązany jest zapewnić w okresie gwarancji bezpłatny serwis gwarancyjny producenta lub serwis autoryzowany przez producenta, oraz możliwość bieżących konsultacji z obsługą serwisową drogą telefoniczną i/lub internetową. - Wymagany maksymalny czas reakcji serwisowej: do 5 dni roboczych liczony od dnia powiadomienia serwisu o awarii. - W przypadku konieczności naprawy sprzętu poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca zapewni na własny koszt odbiór uszkodzonego urządzenia i jego zwrot po dokonaniu naprawy, a okres gwarancji zostanie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. |  |
| 13. | Wymagania dodatkowe: Przed podpisaniem protokołu odbioru Wykonawca: - dostarczy certyfikaty, instrukcje i dokumentacje techniczne dla użytkownika w formie papierowej lub/ i elektronicznej w języku polskim lub angielskim, - wykona testy poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji urządzenia, potwierdzające zgodność oferty z rzeczywistymi parametrami i wymaganiami przed podpisaniem protokołu odbioru, - przeprowadzi szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego z zakresu użytkowania przedmiotu zamówienia. |  |
| 14. | Maksymalny termin realizacji: do 12 tygodni od daty podpisania umowy. |  |

- Wykonawca wypełnia kolumnę 3 tabeli, opisując w sposób jednoznaczny funkcje, parametry techniczne i warunki oferowanego modelu.

- Zamawiający dopuszcza wpisanie słowa TAK lub innego wyrażenia równoznacznego.

- Wykonawca składający ofertę równoważną, jest zobowiązany w treści złożonej oferty, wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania oraz parametry techniczne i funkcjonalne.

- W przypadku, kiedy Wykonawca nie dołączy niniejszego załącznika do Formularza ofertowego Zamawiający odrzuci ofertę.

.......................................................................

(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy